7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΔΑΠΑΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτή Αερίων Αίματος, Ηλεκτρολυτών, Αιματοκρίτη, Αιμοσφαιρίνης, παραγώγων αυτής και Μεταβολιτών (pack)

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας -το σύνολο των υλικών (ηλεκτρόδια, αναλώσιμα υλικά QC κλπ) να συμπεριλαμβάνεται σε τρία (3) το πολύ πακέτα προκειμένου για την ευκολία στη χρήση του αναλυτή-, μικρού μεγέθους και εύκολος στη μεταφορά.

- Να είναι απλός στη χρήση και να διαθέτει  εύχρηστο μενού στην Ελληνική γλώσσα για την καθοδήγηση του χειριστή.

- Να είναι εξοπλισμένος με έγχρωμη οθόνη αφής,  φιλική προς το χειριστή  και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.

- Να μετρά άμεσα και απευθείας αέρια αίματος (pO2, pCO2) και pH, Hct, ηλεκτρολύτες (Na+, K+, Ca++, Cl-), ολική αιμοσφαιρίνη (tHb), κορεσμό οξυγόνου (SO2), παράγωγα αιμοσφαιρίνης (O2Hb, HHb, COHb, METHb), χολερυθρίνη και μεταβολίτες (Glu, Lac) και να υπολογίζει και άλλες παραμέτρους μεταξύ των οποίων BE,BB, cHCO3, a/AO2, Osmolarity, ctO2, RI, P50, AG,  κ.α.

- Να έχει τη δυνατότητα προεπιλεγμένου πάνελ παραμέτρων παρέχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του χειριστή.

- Τα αναλώσιμα του (αντιδραστήρια και δοχείο αποβλήτων) να περιλαμβάνονται στα τρία (3) το πολύ πακέτα και να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου

- Τα ηλεκτρόδια του να βρίσκονται ενσωματωμένα σε κασέτα ηλεκτροδίων και να μην απαιτούν κανενός είδος συντήρηση.

- Nα διαθέτει σύστημα αυτόματου ελέγχου ποιότητας σε μορφή ξεχωριστού pack που αποθηκεύει υλικά QC έτσι ώστε αυτόματα να ελέγχεται η ομαλή λειτουργία της συσκευής.

- Το  λογισμικό του αναλυτή  να παρακολουθεί την κατανάλωση των pack και της κασέτας των ηλεκτροδίων  και να ειδοποιεί εγκαίρως τον χειριστή για την  αντικατάσταση τους  καθοδηγώντας  τον μέσω της οθόνης αφής.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή με μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων ασθενών, στοιχεία βαθμονόμησης, συντήρησης και δεδομένα ελέγχου ποιότητας.

- Να είναι εξοπλισμένος με bar code reader μέσω του οποίου να μεταφέρονται στον αναλυτή πληροφορίες που έχουν σχέση με τα υλικά QC, όπως και πληροφορίες του ασθενούς.

- Να απαιτεί  όγκο δείγματος μικρότερο των 150 μl για την μέτρηση όλων των παραμέτρων , να μετράει τουλάχιστον 30 δείγματα την ώρα και να μετράει όλες τις παραμέτρους σε χρόνο 120 sec.

- Να δέχεται δείγμα από σύριγγα και τριχοειδή σωληνάρια ενώ το δείγμα να αναρροφάται αυτόματα, χωρίς την χρήση προσαρμογέα.

- Ο χώρος  εισαγωγής του  δείγματος να είναι προστατευμένος με ειδικό αυτόματο μηχανισμό επικάλυψης, παρέχοντας  ασφάλεια στους χειριστές της συσκευής, αποκλείοντας την επαφή με βιολογικά υγρά, αποφυγή σφαλμάτων και προστασία του μηχανήματος.

- Να βαθμονομείται αυτόματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και χειροκίνητα, ενώ να είναι δυνατή η διακοπή της βαθμονόμησης για τη μέτρηση επειγόντων δειγμάτων.

- Να διαθέτει πρόγραμμα που να εμποδίζεται η διακοπή μέτρησης του δείγματος για την πραγματοποίηση βαθμονόμησης και να υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης για το διάστημα που απαιτείται για την επόμενη βαθμονόμηση.

- Θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα να διαθέτει πρόγραμμα παρακολούθησης της οξεοβασικής κατάστασης του ασθενούς με τη μορφή γραφικής παράστασης ( acid base map) καθώς και καταγραφής τάσεων του ασθενή ( patient trend report).

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης  με λογισμικό σύστημα  για τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο της λειτουργίας του αναλυτή μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με υπολογιστή. Το λογισμικό σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα  συγκέντρωσης των δεδομένων μετρήσεων, βαθμονομήσεων, QC  κ.τ.λ. σε μία ενιαία βάση δεδομένων, ενώ μέσω του υπολογιστή ο χειριστής να μπορεί να ενεργοποιεί / απενεργοποιεί παραμέτρους, να ενεργεί βαθμονομήσεις, αυτόματο έλεγχο ποιότητας, κλείδωμα λειτουργιών του αναλυτή κ.τ.λ

- Προϋπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση 25.000 δειγμάτων