ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δείγμα: Τριχοειδικό αίμα

Εύρος μέτρησης: 20-600mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/L).

Συμμόρφωση στο πρότυπο ISO 15197:2015.

Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε εύρος τιμών αιματοκρίτη 20-60%.

Ακρίβεια μεθόδου  +/- 15mg/dL για τιμές σακχάρου <100mg/dL και +/- 15% για τιμές σακχάρου >100mg/dL

Μνήμη: Τουλάχιστον 450 μετρήσεις με ημερομηνίες και ώρες.

Μεταφορά δεδομένων μέσω ειδικού καλωδίου.

Να υπάρχει αυτόματος μηχανισμός απόρριψης της ταινίας.

Χρόνος εμφάνισης αποτελέσματος εντός 7sec.

Ο μετρητής να βαθμονομείται αυτόματα και να μην χρειάζεται εισαγωγή κωδικού για την αναγνώριση της ταινίας.

Να παρέχεται υλικό ελέγχου (διάλυμα ή ορός ή ταινία) όταν ζητηθεί.

Οι οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το διαγνωστικό προϊόν να είναι και στην Ελληνική γλώσσα.

Να διαθέτουν μπαταρίες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον έως 1000 μετρήσεις.

Οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν ένα μετρητή με τουλάχιστον δέκα ταινίες για δειγματισμό.

Κατά την αξιολόγηση θα εξετασθεί και θα ληφθεί υπόψη η άριστη συσχέτιση (R2>0,9) τιμών δέκα δειγμάτων που θα εξετασθούν ταυτόχρονα στο κεντρικό εργαστήριο (Βιοχημικό).

Αντικατάσταση τυχόν χαλασμένων μετρητών.

-Ταινίες (Strips) μέτρησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό (in vitro διαγνωστική χρήση) του σακχάρου στο αίμα με λήψη μικρού όγκου δείγματος έως 0,7 μl

Ταινίες (Strips) μέτρησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό (250.000 τεμάχια) (in vitro διαγνωστική χρήση) του σακχάρου στο αίμα με λήψη μικρού όγκου δείγματος έως 0,7 μl, με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (750 τεμαχίων μετρητών).

Σημειώνεται ότι 40.000 τεμάχια ταινίες μέτρησης θα είναι σε συσκευασία με άϋλα barcode.