- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΓΕΝΙΚΑ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex , ευρέως φάσματος συχνοτήτων (1.0 -6.0 MHZ ). 3. Ηχοβόλο κεφαλή Matrix Linear Array άνω των χιλίων (1000) κρυστάλλων 5cm τουλάχιστον,, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (10.0-15.0 MHZ) κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων υψηλής διακριτικής ικανότητας., 4.Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (5.0-10.0 MHZ), επίσης κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων . Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο οδηγό βιοψίας. 5. Θερμικός ασπρόμαυρος ενσωματωμένο στο τροχήλατο. |  |  |
| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |
| Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digitalbeamformer) |  | ≥380.000 κανάλια Επεξεργασίας Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία |
| ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |  |
| Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHZ). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία |  |  |
| SECTOR Array |  | ΝΑΙ 1.7-12 MHZ |
| LINEAR Array |  | ΝΑΙ 4-20 MHZ |
| CONVEX / MICROCONVEX Array |  | ΝΑΙ 2-10 MHZ |
| Ηχοβόλες κεφαλές Linear ειδικών (διεγχειρητικών) εφαρμογών, τύπου Τα & Hokey Stick |  | ΝΑΙ 9-18 MHZ |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |  |
| B- mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Color Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler | Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη |  |
| PW Doppler και HiPRF Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Triplex mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler). | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση (3D/4D) | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |  |
| Τεχνική εκπομπής υπερήχων υπό γωνία χρήσιμη για την ανάδειξη της ασφαλούς πορείας σε βιοψίες επιφανειακών οργάνων (θυροειδούς μαστού) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Πανοραμική απεικόνιση σε κεφαλές convex, linear, sector( Panoramic view ) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (STRAIN ELASTOGRAPHY) με εφαρμογή σε κεφαλές για όργανα επιφανειακά, με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. | NAI (Να περιγραφεί αναλυτικά – Να λειτουργεί με κεφαλές της βασικής σύνθεσης ) |  |
| Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (2D SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY – οπωσδήποτε με μεταβαλλόμενο ROI και Ελαστογραφικό χρωματικό χάρτη ) με εφαρμογή σε κεφαλές για όργανα επιφανειακά ( Μαστός ) και εν τω βάθη ( Ήπαρ), με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. | NAI (Να περιγραφεί αναλυτικά – Να λειτουργεί με κεφαλές (convex & linear) της βασικής σύνθεσης ) |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που να επιτρέπει, την μεταφορά του συστήματος σε άλλο τμήμα δίχως να τερματιστεί η λειτουργία του Υπερηχογράφου. Να δύναται να γίνουν εξετάσεις με αυτήν για τουλάχιστον μια ώρα. | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |  |
| Να διαθέτει στη βασική σύνθεση δυνατότητα που να επιτρέπει την ανάκτηση και απεικόνιση DICOM εικόνων, άλλων απεικονιστικών μεθόδων, όπως CT, MR, PET CT με σκοπό την ταυτόχρονη απεικόνιση της ίδιας ανατομικής περιοχής. | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Να διαθέτει προηγμένη τεχνική απεικόνισης της αιματικής ροής για καλύτερη αξιολόγηση των μίκρο και μάκρο αγγειακών δομών, χωρίς της χρήσης συμβατικών τεχνικών όπως το έγχρωμο FOPPLER ή η έγχυση σκιαγραφικών μέσων, χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές αιμοδυναμικές παραμέτρους της εικόνας B-Mode, για ανίχνευση των αγγειώσεων περιοχών ύποπτων για κακοήθεια. | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Τεχνική ανίχνευσης σκιαγραφικών μέσων (Contrast Harmonic) χαμηλού μηχανικού δείκτη (MI) με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων TIC – (Time Intensity Curves). Να διαθέτει λογισμικό όπου με ειδικό χρωματικό χάρτη να δείχνει τον χρόνο πλήρωσης του σκιαγραφικού μέσου. | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή, να μπορεί να λειτουργήσει με κεφαλές για εξετάσεις διακρανικές, διορθικές για προστάτη, άνω κοιλίας επιφανειακές ) |  |
| Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post processing). Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, ενίσχυση B-mode, TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού Doppler αντιστροφή φάσματος, γωνία Doppler, κ.λ.π.) | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά και αποδεδειγμένα οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) |  |
| Σημεία εστίασης (focus points) | ≥ 8 |  |
| Δυναμικό εύρος (Dynamic range) | ≥270 db |  |
| Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) | ≥2900 f/sec |  |
| Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση ηχοβόλων κεφαλών | ≥4 |  |
| Βάθος σάρωσης | Τουλάχιστον 40 cm |  |
| Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της κλίμακας του γκρί | ΝΑΙ (Να αναφερθούν) |  |
| ‘Έγχρωμη TFT οθόνη | ≥21΄΄ |  |
| Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης | ΝΑΙ (να περιγραφούν αναλυτικά) |  |
| Αναβαθμισιμότητα σε Hardware & software | ΝΑΙ (να περιγραφούν αναλυτικά) |  |
| Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης | Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς : B-Mode + B-mode, B-Mode + B-mode/CFM ή Power Doppler |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| Λογισμικό διαχείρισης εικόνων | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Μονάδα σκληρού δίσκου | ΝΑΙ ενσωματωμένος (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Οδηγός DVD/CD | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| USB/ Flash drive | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ |  |  |
| Ασπρόμαυρο καταγραφικό | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| KIT βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών | NAI (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα κιτ βιοψίας) |  |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Να δύναται να δεχθεί μπαταρία με σκοπό την αυτονομία της λειτουργίας και την μεταφορά του συστήματος ελαχιστοποιώντας τον χρόνο επανεκκίνησης. | NAI (Να προσφερθεί προς επιλογή) |  |
| Θύρες LAN – USB – COMPOSITE – HDMI - S Video - Ethernet | ΝΑΙ |  |
| Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote service) | ΝΑΙ |  |