7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  κ’ CO -ΟΞΥΜEΤΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Ο αναλυτής να μετρά σε δείγμα ολικού αίματος τις παραμέτρους pH , pCO2, pO2, Na+  ,K+ , Ca++,Cl- , Glucose , Lactate , Hct , tHb, O2Hb %, COHb%, MetHb%, HHb % και να αποδίδει τις υπολογιζόμενες παραμέτρους sO2,HCO3 – std , HCO3 – c, Anion Gap,BE(B), BE(ecf), Ο2cap , Ca++ (7.4) , P50 κλπ.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής και εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης δημογραφικών στοιχείων.

- Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, ηλεκτρόδια και αναλώσιμα (οπτικό κύτταρο κλπ.)  που απαιτούνται για την μέτρηση των παραπάνω παραμέτρων σε δείγμα ολικού αίματος ασθενών, θα πρέπει να είναι σε μία ενιαία συσκευασία κασέτας πολλαπλών μετρήσεων (multi-use cartridge) η οποία θα εξασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια στο προσωπικό από επιμολύνσεις, μηδενική συντήρηση και την ελάχιστη δυνατή απασχόληση  .

- Η κάθε μία συσκευασία των αναλώσιμων υλικών ( κασέτα πολλαπλών μετρήσεων)  που απαιτείται για την μέτρηση των παραμέτρων σε δείγμα ολικού αίματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από το εργοστάσιο για την διενέργεια ορισμένου αριθμού test. Να αναφερθεί ο αποδιδόμενος αριθμός test της κάθε συσκευασίας με σχετική τεκμηρίωση σε φυλλάδια του οίκου κατασκευής .

- Το σύστημα να μην χρειάζεται συντήρηση και service (αλλαγή μεμβρανών ηλεκτροδίων, φιαλών αερίων, αναλώσιμων αντλιών) καθώς επίσης να μην χρειάζεται και περιοδικό αποπρωτεϊνισμό και ειδική διαδικασία απολύμανσης των επιμέρους modules

- Nα πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.Να φέρει την σήμανση IVD CE και να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας FDA.

- Ο όγκος δείγματος μέτρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 μικρόλιτρα ( μl ) ολικού αίματος από σύριγγα για όλες τις παραμέτρους.

- Ο χρόνος μέτρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 δευτερόλεπτα (sec) για όλες τις ζητούμενες παραμέτρους.

- Η συσκευασία αναλωσίμων ( κασέτα πολλαπλών μετρήσεων) να περιλαμβάνει και τα απαραίτητα δοχεία υποδοχής αποβλήτων , τα οποία θα παραμένουν εντός αυτής ερμητικά κλειστά προς αποφυγή επιμολυνσεων . Η απόρριψη των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό δειγμάτων που έχουν αναλυθεί ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (να αναφερθούν οι χρόνοι)

- Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης προβλήματος από μικροπήγμα (micro-clot) και να εκτελεί αυτόματες διορθωτικές ενέργειες για την αυτόματη επίλυσή του , χωρίς την οποιαδήποτε ενέργεια από τον χρήστη.

- Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικού ή βλάβης του μηχανήματος, το κόστος θα επιβαρύνει την μειοδότρια εταιρεία.

- Ο αναλυτής να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης διενέργειας ελέγχου ποιότητας για τη συνεχή παρακολούθηση του συστήματος .Να εκτελεί αυτόματα διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση προβλημάτων με ταυτόχρονη δημιουργία  αρχείου δεδομένων για την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ο αυτόματος ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται συνεχώς κατά την διάρκεια της ημέρας και σε πραγματικό χρόνο ( real time ) όπως π.χ. μετά την μέτρηση δείγματος αερίων αίματος, για την άμεση ανίχνευση και άμεση επίλυση τυχόν προβλήματος που ήθελε προκύψει.

- Να είναι απλός στη χρήση του και με εύχρηστο μενού.

- Να συνοδεύεται με αυθεντικά prospectus τής κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τού αναλυτή.

- Να κατατεθεί προς αξιολόγηση ενδεικτικός κατάλογος των Νοσοκομείων στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του προτεινόμενου αναλυτή.

- O Προμηθευτής θα παραχωρήσει στο Νοσοκομείο ως συνοδό εξοπλισμό δύο αναλυτές, για προϋπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση 25.000 δειγμάτων.

- Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών.