Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ, ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει Venturi και αντλία περισταλτικής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει υαλοειδεκτόμους πολύ υψηλών κοπών, έως 10.000 κοπών το λεπτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου να είναι δυνατή η αλλαγή του dutycycle του υαλοειδεκτόμου ανεξάρτητα από τις κοπές του. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα μέσω του οποίου ο χειρουργός να επιλέγει την επιθυμητή ενδοφθάλμια πίεση και το μηχάνημα να ρυθμίζει αντίστοιχα την έγχυση, έτσι ώστε η πίεση να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα το στάδιο της επέμβασης (αναρρόφηση, χρήση λαβίδας, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πακέτα υαλοειδεκτομής και 23G και 25G και 27G. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισηςRFIDστις υποδοχές σύνδεσης αναλωσίμων / εξαρτημάτων για πιο εύκολη προετοιμασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Όλα τα στοιχεία και οι παράμετροι / ρυθμίσεις της επέμβασης να απεικονίζονται σε μεγάλη (τουλάχιστον 17”) οθόνη αφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής υγρού / αερίου μέσα από την κασέτα | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής / αφαίρεσης σιλικόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχει τη δυνατότητα χρήσης πνευματικών ψαλιδιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να έχει τη δυνατότητα χρήσης διαθερμίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει ενσωματωμένο μοντέρνο και εύχρηστο Laser φωτοπηξίας. Όλες οι λειτουργίες και ρυθμίσεις του να προβάλλονται στην κεντρική οθόνη του συστήματος, πάνω στην οποία ειδικά μηνύματα να καθοδηγούν τον χρήστη για την σύνδεση των διαφορών εξαρτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Το μηχάνημα να διαθέτει πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Το μηχάνημα να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνδυασμένης χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη και βιτρεκτομής, με την χρήση μίας μόνο κασέτας για ένα ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να παρέχεται συντήρηση των μηχανημάτων με διακριβωμένα όργανα και να πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς (report) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία IEC 62353 – ED 1.0 B2007 | ΝΑΙ |  |  |

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ 3-D ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΗ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να είναι πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει οπτικό σύστημα ποιοτικής απόδοσης εικόνας και βάθους πεδίου χωρίς τη χρήση οπτικών ινών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχει ομοαξονικό φωτισμό ο οποίος θα παράγεται μόνο από μια πηγή και θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρόδινης ανταύγειας (red reflex) χειρουργού – συνχειρουργού, επιφάνειας τουλάχιστον 1500mm² η οποία θα δημιουργείται από τρία διαφορετικά οπτικά μονοπάτια προσφέροντας ποιοτικό φωτισμό χειρουργικού πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η πηγή φωτισμού να είναι LED και να διαθέτει μεγάλη διάρκεια ζωής. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Nα φέρει αντικειμενικό φακό με εστιακή απόσταση 200mm ή 175mm και να διαθέτει ανακλινόμενο προσοφθάλμιο σωλήνα 0-215 ρυθμιζόμενο κατ’ επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει σύστημα συγχειρουργού με πραγματική 3-D στερεοσκοπική όραση με ανεξάρτητο τύμπανο πέντε μεγεθύνσεων,ανακλινόμενο προσοφθάλμιο σωλήνα 0-215, προσοφθάλμια 10xκαι συνεχή ρύθμιση της αμετρωπίας καθώς και της διακορικής απόστασης του. Το σύστημα το συγχειρουργού να μην κόβει καθόλου φωτισμό από τον κύριο χειρουργό ενώ να μπορεί να περιστρέφεται κατά 180 από αυτόν. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, τοποθετημένη σε σημείο που να προσφέρει στο χειρουργό άμεση πληροφόρηση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου όπως εστίαση, μεγέθυνση, κατάσταση φωτισμού και άλλων κατά την διάρκεια της επέμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής, αναρτημένη στη βάση του μικροσκοπίου με δυνατότητα περιστροφής. Μέσω της οθόνης να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ρύθμισης του μικροσκοπίου καθώς και η αποθήκευση όλων των χαρακτηριστικών (πχ εστίαση, φωτισμός ταχύτητες μεγέθυνσης εστίασης, Χ-Υ, και άλλων) για τουλάχιστον 200 διαφορετικούς χρήστες για άμεση εκκίνηση του μικροσκοπίου. Όλες οι ρυθμίσεις των χρηστών να μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης μέσω USB ώστε είτε να φορτωθούν ξανά στο μέλλον στο ίδιο μικροσκόπιο είτε να μεταφερθούν σε κάποιο νέο. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η οθόνη να δύναται να προβάλει την χειρουργική επέμβαση μέσω σύνδεσης με κάμερα καταγραφής και να προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και άμεσης καταγραφής της χειρουργικής επέμβασης σε εξωτερικό μέσω USB χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετου καταγραφικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να συνοδεύεται από κάμερα υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει αδιάβροχο, ασύρματο ποδοδιακόπτη 16 διαφορετικών λειτουργιών τουλάχιστον και ο οποίος θα λειτουργεί με μπαταρίες ιόντων λιθίου και θα φορτίζει επαγωγικά απλά με την τοποθέτηση του στην ειδική θέση χωρίς τη χρήση καλωδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να συνοδεύεται από χειροκίνητο ή αυτόματο σύστημα αναστροφέα ειδώλου και σύστημα μεταβαλλόμενης εστίασης και απεικόνισης βυθού για επεμβάσεις οπισθίου ημιμορίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να έχει τη δυνατότητα μεταβολής της έντασης του red light reflex σύμφωνα με τις ανάγκες του χειρουργού και τις απαιτήσεις του περιστατικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης με ακρίβεια τόσο του red reflex όσο και του πλάγιου φωτισμού(oblique illumination) ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη αντίθεση της εικόνας με το απαραίτητο ποσοστό ρόδινης ανταύγειας. Επιπλέον να δύναται να απενεργοποιείται το red light reflex με ταυτόχρονη απομάκρυνση όλων των ανακλαστικών μέσων από την οπτική οδό του χειρουργού για καλύτερη απόδοση σε χρήση στον αμφιβληστροειδή. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να φέρει βάση προσαρμογής συστημάτων βιτρεκτομής widefield. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να έχει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με σύστημα φακοθρυψίας, κατά προτίμηση του ιδίου οίκου, ώστε να προβάλλεται ζωντανή απεικόνιση της χειρουργικής επέμβασης από εσωτερική ή εξωτερική κάμερα στο ενσωματωμένο μόνιτορ με ταυτόχρονη υπέρθεση των στοιχείων και ρυθμίσεων του συστήματος φακοθρυψίας στο ζωντανό βίντεο. | ΝΑΙ |  |  |