ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η ΥΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΑΘΗΝΑ    14.09.2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ <<ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ>> ΜΕ CPV:33162100-4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 120.000,00 πλέον ΦΠΑ.

- Να είναι πλήρες, καινούργιο, τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για όλες τις ΩΡΛ επεμβάσεις και να είναι αναρτημένο σε βάση δαπέδου βαρέως τύπου με περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις και με δυνατότητα περιστροφής 360ο.

- Να διαθέτει νέας γενιάς αποχρωματικό οπτικό σύστημα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης του βάθους πεδίου.

- Το μικροσκόπιο να φέρει ηλεκτρομαγνητικά φρένα σε όλες τις αρθρώσεις του. Τα φρένα να μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται, όλα μαζί αλλά και μεμονωμένα της οπτικής κεφαλής από τα αντίστοιχα κουμπιά στις λαβές του μικροσκοπίου.

- Η βάση να φέρει δύο αυτόνομες φωτεινές πηγές με ανεξάρτητα τροφοδοτικά και όχι μόνο με εφεδρική λυχνία, για μέγιστη αξιοπιστία και ομαλή διεξαγωγή της επέμβασης.

- Να διαθέτει ειδική λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της μέγιστης έντασης φωτισμού σε σχέση με την απόσταση εργασίας για την προστασία των ασθενών.

- Να διαθέτει ειδική λειτουργία για αυτόματη ρύθμιση της διαμέτρου του πεδίου φωτισμού ανάλογα με την μεγέθυνση, για την αποτροπή της θέρμανσης των ιστών εκτός του οπτικού πεδίου του χειρουργού και για τη βελτίωση της εικόνας όταν ο χρήστης χειρουργός επεμβαίνει σε βαθιές και σκοτεινές κοιλότητες. Η διάμετρος του φωτισμού να μπορεί να ρυθμιστεί και χειροκίνητα ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

- Να διαθέτει αντικειμενικό φακό με μεταβλητή εστιακή απόσταση ελεγχόμενη από τις χειρολαβές, συνεχώς ρυθμιζόμενη μέσω των χειρολαβών, από 225 έως 600 mm τουλάχιστον και με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης.

- Να έχει συμπαγή σχεδίαση χωρίς εξωτερικά καλώδια και να διαθέτει ενσωματωμένο στην οπτική κεφαλή videoadapter και έγχρωμη camera υψηλής ανάλυσης full HD εξαιρετικής ευκρίνειας του ίδιου κατασκευαστή με το μικροσκόπιο.

- Η camera να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής σε usb συσκευή, μέσω του οποίου θα γίνεται εφικτή η καταγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων, η λήψη ψηφιακών εικόνων και η αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων επεμβάσεων και εικόνων. Η καταγραφή βίντεο ή φωτογραφιών πρέπει να γίνεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 24 ιντσών σε επεκτεινόμενο βραχίονα για την απεικόνιση εικόνας video τον έλεγχο και τη ρύθμιση όλων των λειτουργιών όλου του μικροσκοπίου του συστήματος απεικόνισης και καταγραφής.

- Το προσοφθάλμιο σύστημα του κυρίως χειρουργού να διαθέτει δυνατότητα ανάκλησης τουλάχιστον 0⁰-180⁰ μοίρες  και προσοφθάλμιους φακούς ευρέως οπτικού πεδίου , με μηχανισμό διόρθωσης της αμετρωπίας του χειρουργού.

- Να διαθέτει υποδοχή για διόφθαλμο σύστημα πλαϊνής συμπαρατήρησης με δυνατότητα τοποθέτησης στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οπτικής κεφαλής.

- Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα Zoom με λόγο 1:6 και έλεγχο μέσω των χειρολαβών. Η ταχύτητα της μεγέθυνσης να ρυθμίζεται ανάλογα με την προτίμηση του εκάστοτε χρήστη.

- Να διαθέτει σύστημα οριζόντιων μικροκινήσεων (Χ/Υ) για τοποθέτηση ακριβείας, ο χειρισμός του οποίου να γίνεται με την βοήθεια ενσωματωμένων μικροδιακοπτών (Joystick) στις χειρολαβές του μικροσκοπίου.

- Η κεφαλή του μικροσκοπίου να διαθέτει υποδοχή για την προσαρμογή του συστήματος CO2 Laser micromanipulator που διαθέτει η κλινική.