ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ CPV:33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 200.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αποτελούμενη από:

Α. Υπέρηχο-βίντεο-γαστροσκόπιο με ενσωματωμένη ηχοβόλο κεφαλή γραμμικής σάρωσης

Β. Μονάδα έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου

Γ. Επεμβατικό βίντεο-γαστροσκόπιο

Α. ΥΠΕΡΗΧΟ-ΒΙΝΤΕΟ-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΧΟΒΟΛΟΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

- Να είναι κατάλληλο για εξεταστική χρήση ρουτίνας καθώς και για θεραπευτικούς σκοπούς. Να φέρει ευρύ κανάλι εργασίας τουλάχιστον 3,7mm, ώστε να καλύπτει όλες τις θεραπευτικές πράξεις.

- Να διαθέτει ευρεία γωνία οπτικού πεδίου υπερηχογραφικής εικόνας τουλάχιστον 150ο για πανοραμική απεικόνιση του ανωτέρω πεπτικού συστήματος.

- Να διαθέτει ευρεία γωνία πεδίου ενδοσκοπικής εικόνας τουλάχιστον 100Ο με γωνία όρασης retro τουλάχιστον 55ο).

- Να έχει δυνατότητα υπερηχογραφικής απεικόνισης σε Β-mode, Color Flow-mode, Power flow-mode, Παλμικό και έγχρωμο Doppler

- Η ηχοβόλος κεφαλή του οργάνου να είναι ηλεκτρονικής σάρωσης απαραιτήτως, ευρέος φάσματος 5.0-12.0MHz με ενδιάμεσες συχνότητες επιλεγόμενες από τον χρήστη.

- Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 3-100mm.

- Να εκτελεί γωνιώσεις τουλάχιστον προς τα πάνω 130o, προς τα κάτω 90o, προς τα δεξιά τουλάχιστον 90o και προς τα αριστερά τουλάχιστον 90o.

- Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να είναι η μικρότερη δυνατή. Να αναφερθεί.

- Το συνολικό μήκος του οργάνου να μην υπερβαίνει τα 1.600mm.

- Το ωφέλιμο μήκος εργασίας να είναι περίπου 1250mm.

- Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης μπαλονιού για δημιουργία υγρού περιβάλλοντος και στο χειριστήριο να υπάρχει μηχανισμός για την έγχυση και απορρόφηση νερού στο μπαλονάκι.

- Να είναι πλήρως στεγανό και να παραμένει εντός όλων των απολυμαντικών υγρών σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του κατασκευαστή για την πλήρη ασφάλεια του ασθενούς.

- Να είναι συμβατό με την υφιστάμενη δομή περιφερειακών video επεξεργαστή εικόνας, πηγής φωτισμού, οθόνης, τεχνολογίας Full HD του Γαστρεντερολογικού τμήματος, για την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Β. ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

- Η βασική μονάδα υπερηχοτομογράφου να φέρεται σε τροχήλατη βάση ή να μπορεί να τοποθετηθεί σε ενδοσκοπικό τροχήλατο.

- Να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 21 ιντσών σε αρθρωτό περιστρεφόμενο κατά 360ο βραχίονα ή να απεικονίζει τις υπερηχογραφικές εικόνες στις υφιστάμενες οθόνες του ενδοσκοπικού πύργου του Γαστρεντερολογικού τμήματος.

- Να λειτουργεί με ηλεκτρονικές κεφαλές γραμμικής σάρωσης και να είναι πλήρως συμβατό με το προσφερόμενο είδος υπέρηχο video γαστροσκόπιο επεμβατικού τύπου γραμμικής σάρωσης.

- Να διαθέτει στην προσφερόμενη σύνθεση τεχνική απεικόνισης κατά την οποία η δέσμη να εκπέμπει υπό γωνία ώστε να δημιουργείται πλέγμα για την καλύτερη απεικόνιση των πλευρικών δομών (Compound Imaging).

- Να προσφερθεί κατ’ επιλογήν τεχνική διαχωρισμού μαλακών (ελαστικών) από σκληρών (συμπαγών) περιοχών (Ελαστογραφία) η οποία να λειτουργεί με το προσφερόμενο υπερηχογαστροσκόπιο.

- Να διαθέτει στην προσφερόμενη σύνθεση σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης αρμονικών συχνοτήτων για μεγαλύτερη ευκρίνεια.

- Να προσφερθεί κατ’ επιλογήν η δυνατότητα απεικόνισης με σκιαγραφικό μέσο Contrast Imaging).

- Να διαθέτει εξειδικευμένη τεχνική μείωσης του θορύβου στην εικόνα. Να αναφέρεται καθώς και η λειτουργεία της.

- Να διαθέτει στην προσφερόμενη σύνθεση τεχνική κατά την οποία να τονίζονται τα όρια των δομών και ταυτόχρονα να ενισχύεται η ανάλυση αντίθεσης, έτσι ώστε να παράγονται εικόνες με μεγαλύτερη σαφήνεια.

- Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο ψηφιακές εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων HD-SDI καθώς και αναλογικές  εξόδους.

- Να είναι συμβατό με την υφιστάμενη δομή περιφερειακών video επεξεργαστή εικόνας, πηγής φωτισμού, οθόνης, τεχνολογίας Full HD του Γαστρεντερολογικού τμήματος, για την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Γ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

- Να παρέχει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας  Full HD (Full High Definition) με κατ’ ελάχιστον 1080 γραμμές σάρωσης και ανάλυση εικόνας 1920x1080.

- Να διαθέτει ψηφιακό αισθητήριο εικόvας τεχνολογίας Colour CCD, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόvας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων.

- Να είναι συμβατό και να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, κατάλληλο για τη διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου καθώς και δυνατότητα απεικόνισης της μορφολογίας των κρυπτών και του βαθμού δυσπλασίας με βάση το Pit Pattern (Kudo). Να περιγραφεί η μέθοδος καθώς και οι λειτουργίες που παρέχονται. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη αναφορά και κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον 10 ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο.

- Να έχει εύρoς πρoσθίας oράσεως τουλάχιστον 140° για καλύτερη και ακριβέστερη διάγvωση αυξάνοντας έτσι την προς περιοχή εξέταση.

- Να διαθέτει εξωτερική διάμετρo ευκάμπτoυ σωλήνα εισαγωγής έως 11,0 mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενή.

- Να διαθέτει καvάλι για βιoψία τουλάχιστον 3,7mm για επαρκή αναρροφητική ικανότητα και χρήση επεμβατικών ενδοσκοπικών εργαλείων.

- Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από το χειριστήριο διαφόρων παραμέτρων μέσω τουλάχιστον τεσσάρων (4) κομβίων όπως ενδεικτικά των παραμέτρων ρύθμισης της ίριδας, της εκτύπωσης, της αντίθεσης, της εγγραφής βίντεο κτλ. Να αναφερθούν αναλυτικά οι λειτουργίες.

- Να διαθέτει βάθoς πεδίoυ τουλάχιστον 2 - 100 mm ή καλύτερο δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου.

- Να εκτελεί κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες γωvιώσεις: πρoς τα πάvω 210°, πρoς τα κάτω 90°, πρoς τα δεξιά 100°, πρoς τα αριστερά 100°

- Να διαθέτει ωφέλιμo μήκος 1.000 mm και συvoλικό μήκoς 1.300mm περίπου.

- Να διαθέτει σύστημα water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου.

- Να είναι πλήρως εμβαπτήσιμο σε απολυμαντικό υγρό και πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων, πλήρως στεγανό χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού πώματος (καπάκι).

- Να είναι συμβατό με την υφιστάμενη δομή περιφερειακών video επεξεργαστή εικόνας, πηγής φωτισμού, οθόνης, τεχνολογίας Full HD του Γαστρεντερολογικού τμήματος, για την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.