| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨ/ΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| Πλήρες σετ κοχλιακού εμφυτεύματος με απλό (ευθύ) εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο, με βάση τις προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ |  |  |  |  |
| 1. | Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και τα συνδετικά για τη λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Το εμφύτευμα να αποτελείται από: α) το εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο, με διάταξη ενεργών καναλιών μήκους μεγαλύτερου των 30 χιλιοστών, ώστε να διασφαλίζεται η σε βάθος διείσδυσή του στον κοχλία και να είναι δυνατή η κατά το μέγιστο βαθμό διέγερση τριχωτών κυττάρων χαμηλών, μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων σύμφωνα με την τονοτοπική αρχή και β) το σύστημα του δέκτη – ερεθιστή – μαγνήτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Το εμφυτεύσιμο τμήμα να είναι συμβατό με όλους τους τύπους των επεξεργαστών που διατίθενται από την εταιρεία προμήθειας καθώς και με τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εμφυτεύματος προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να παρέχει πλήρη ηλεκτρική απομόνωση και να αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος καθώς και η σχετικές εγκρίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Να είναι συμβατό στη χρήση MRI, χωρίς επιπλέον επέμβαση αφαίρεσης του μαγνήτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ο εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας να είναι οπισθωτιαίου τύπου και μικρού μεγέθους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Η εσωτερική συσκευή να μην έχει βίδες για την εφαρμογή της στο κρανίο. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να χρησιμοποιεί δύο (2) τουλάχιστον στρατηγικές κωδικοποίησης σήματος υψηλού ρυθμού (High rate) και να μπορεί να υποστηρίξει στο μέλλον νέες στρατηγικές. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένα προγράμματα προς επιλογή από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Να είναι ανθεκτικός σε υγρασία περιβάλλοντος έως και 90% τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Να διαθέτει το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του κοχλιακού εμφυτεύματος (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους) | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Η ρύθμιση (προγραμματισμός) να γίνεται εύκολα και να διαθέτει το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για το σκοπό αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση του κοχλιακού. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Να παρέχεται ιατρική και τεχνική βοήθεια από την εταιρεία σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή ομιλίας τουλάχιστον ενός έτους (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους) | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη του συστήματος και να αναφέρονται οι προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό να υπάρχει ένα εφεδρικό εμφύτευμα για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Να υπάρχει έγκριση CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρες σύστημα (σετ) κοχλιακού εμφυτεύματος για τοποθέτηση σε δυσπλαστικούς ή οστεοποιημένους κοχλίες, με βάση τις προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ |  |  |  |  |
| 19. | Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και συνδετικά για τη λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Το κοχλιακό εμφύτευμα να αποτελείται από ευθύ ή προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο και το σύστημα του δέκτη –ερεθιστή –μαγνήτη | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Το ηλεκτρόδιο να είναι κατασκευασμένο ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής τοποθέτηση σε δυσπλασικούς ή οστεοποιημένους κοχλίες και να παρέχει ηλεκτρική απομόνωση για κάθε επαφή ηλεκτροδίου για τη αποφυγή ή την προώθηση έτσι άμεσα ρεύματος στον κοχλία. | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένα προγράμματα προς επιλογή από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | Να προσφερθεί επεξεργαστής οπισθωτιαίου τύπου | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του εμφυτεύματος να βρίσκεται ερμητικά κλειστό και στεγανοποιημένο, για την αποφυγή διαρροών | ΝΑΙ |  |  |
| 25. | Το κάθε κανάλι να διαθέτει πλήρως ανεξάρτητες πηγές τροφοδοσίας για να μπορεί έτσι να ερεθίζει με ρυθμούς έως 80.000 δημιουργώντας έτσι “stochastic stimulation” στις ίνες του κοχλία | ΝΑΙ |  |  |
| 26. | Η εσωτερική συσκευή να μην έχει βίδες για την εφαρμογή της στο κρανίο. | ΝΑΙ |  |  |
| 27. | Να είναι ανθεκτικός σε υγρασία περιβάλλοντος έως και 90% τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 28. | Να διαθέτει το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του κοχλιακού εμφυτεύματος (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους) | ΝΑΙ |  |  |
| 29. | Η ρύθμιση (προγραμματισμός) να γίνεται εύκολα και να διατίθεται το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 30. | Να διατίθενται όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση του κοχλιακού. | ΝΑΙ |  |  |
| 31. | Να παρέχεται ιατρική και τεχνική βοήθεια από την εταιρεία σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από το νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 32. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή ομιλίας τουλάχιστον ενός έτους (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους) | ΝΑΙ |  |  |
| 33. | Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη του συστήματος και να αναφέρονται οι προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό να παραδοθεί ένα εφεδρικό εμφύτευμα στην κλινική για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 34. | Να υπάρχει έγκριση CE mark. | ΝΑΙ |  |  |