ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ <<ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ)>> ΜΕ CPV:33185200-2, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 211.536,00 συμπ/νου ΦΠΑ (Τεμ. 4 _ από δύο (2) για κάθε έτος).

- Πλήρες σετ κοχλιακού εμφυτεύματος με απλό (ευθύ) εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο, με βάση τις προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ, όπως φαίνονται παρακάτω:

- Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και τα συνδετικά για τη λειτουργία του συστήματος.

- Το εμφύτευμα να αποτελείται από: α) το εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο, με διάταξη ενεργών καναλιών μήκους μεγαλύτερου των 30 χιλιοστών, ώστε να διασφαλίζεται η σε βάθος διείσδυσή του στον κοχλία και να είναι δυνατή η κατά το μέγιστο βαθμό διέγερση τριχωτών κυττάρων χαμηλών, μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων σύμφωνα με την τονοτοπική αρχή και β) το σύστημα του δέκτη – ερεθιστή – μαγνήτη.

- Το εμφυτεύσιμο τμήμα να είναι συμβατό με όλους τους τύπους των επεξεργαστών που διατίθενται από την εταιρεία προμήθειας καθώς και με τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις.

- Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εμφυτεύματος προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

- Να παρέχει πλήρη ηλεκτρική απομόνωση και να αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος καθώς και η σχετικές εγκρίσεις.

- Να είναι συμβατό στη χρήση MRI, χωρίς επιπλέον επέμβαση αφαίρεσης του μαγνήτη.

- Ο εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας να είναι οπισθωτιαίου τύπου και μικρού μεγέθους.

- Η εσωτερική συσκευή να μην έχει βίδες για την εφαρμογή της στο κρανίο.

- Να χρησιμοποιεί δύο (2) τουλάχιστον στρατηγικές κωδικοποίησης σήματος υψηλού ρυθμού (High rate) και να μπορεί να υποστηρίξει στο μέλλον νέες στρατηγικές.

- Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένα προγράμματα προς επιλογή από τον χρήστη.

- Να είναι ανθεκτικός σε υγρασία περιβάλλοντος έως και 90% τουλάχιστον.

- Να διαθέτει το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του κοχλιακού εμφυτεύματος (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν).

- Η ρύθμιση (προγραμματισμός) να γίνεται εύκολα και να διαθέτει το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για το σκοπό αυτό.

- Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση του κοχλιακού.

- Να παρέχεται ιατρική και τεχνική βοήθεια από την εταιρεία σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή ομιλίας τουλάχιστον ενός έτους (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν).

- Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη του συστήματος και να αναφέρονται οι προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό να υπάρχει ένα εφεδρικό εμφύτευμα για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – βλαβών.

- Να υπάρχει έγκριση CE mark.

2. Πλήρες σύστημα (σετ) κοχλιακού εμφυτεύματος για τοποθέτηση σε δυσπλαστικούς ή οστεοποιημένους κοχλίες, με βάση τις προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ, ως κάτωθι:

- Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και συνδετικά για τη λειτουργία του  συστήματος.

- Το κοχλιακό εμφύτευμα να αποτελείται από ευθύ ή προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο  και το σύστημα του δέκτη –ερεθιστή –μαγνήτη

- Το ηλεκτρόδιο να είναι κατασκευασμένο ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής τοποθέτηση σε δυσπλασικούς ή οστεοποιημένους κοχλίες και να παρέχει ηλεκτρική απομόνωση για κάθε επαφή ηλεκτροδίου για τη αποφυγή ή την προώθηση έτσι άμεσα ρεύματος στον κοχλία.

- Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένα προγράμματα προς επιλογή από τον χρήστη.

- Να προσφερθεί επεξεργαστής οπισθωτιαίου τύπου.

- Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του εμφυτεύματος να βρίσκεται ερμητικά κλειστό και στεγανοποιημένο, για την αποφυγή διαρροών.

- Το κάθε κανάλι να διαθέτει πλήρως ανεξάρτητες πηγές τροφοδοσίας για να μπορεί  έτσι να ερεθίζει με ρυθμούς έως 80.000 δημιουργώντας έτσι “stochastic stimulation” στις ίνες του κοχλία

- Η εσωτερική συσκευή να μην έχει βίδες για την εφαρμογή της στο κρανίο.

- Να είναι ανθεκτικός σε υγρασία περιβάλλοντος έως και 90% τουλάχιστον

- Να διαθέτει το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του κοχλιακού εμφυτεύματος (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν).

- Η ρύθμιση (προγραμματισμός) να γίνεται εύκολα και να διατίθεται το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

- Να διατίθενται όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση του κοχλιακού.

- Να παρέχεται ιατρική και τεχνική βοήθεια από την εταιρεία σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από το νοσοκομείο.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή ομιλίας τουλάχιστον ενός έτους (Σημαντικό: βλ. και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν).

- Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη του συστήματος και να αναφέρονται οι προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό να παραδοθεί ένα εφεδρικό εμφύτευμα στην κλινική για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – βλαβών.

- Να υπάρχει έγκριση CE mark.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.           Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται :

1. 1.       Ο χρόνος κατασκευής του προσφερομένου.

2.           Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

2. 1.	Για τους επεξεργαστές ομιλίας να δίδεται εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για όλα

τα μέρη και ειδικά για το μικρόφωνο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων κλιματικών

συνθηκών της χώρας, υγρασία κλπ., να δοθεί εγγύηση πέντε (5) ετών.

3.	Με τις προσφορές θα συνυποβληθούν, στο βαθμό που απαιτούνται εκάστοτε από τη φύση του είδους, όλα τα αναγκαία στοιχεία για την διασφάλιση των συνθηκών κανονικής τοποθέτησης και λειτουργίας των ειδών, ως και όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία σε συσχετισμό πάντοτε με τις ειδικές απαιτήσεις του είδους  και με τις χρήσεις τους.

4.	Η παράδοση – παραλαβή του είδους θα γίνει, μετά την τοποθέτηση και σε κατάσταση πλήρους και κανονικής λειτουργίας, από Επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από το Νοσοκομείο.

5.	Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

6.	Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

7.	Απαραιτήτως θα είναι διαθέσιμες και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις που θα απαιτούνται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και η ρύθμιση (προγραμματισμού) του κοχλιακού εμφυτεύματος, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ασθενών σε βάθος χρόνου.

8.          Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους  προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του.

9.	Με την παράδοση του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο  Νοσοκομείο πλήρη σειρά τευχών εις διπλούν με οδηγίες ορθού χειρισμού, τοποθέτησης, λειτουργίας των ειδών (MANUALS) στην Ελληνική – Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του είδους .

10.	Τα κατατιθέμενα σχέδια, ενημερωτικά δελτία, εγχειρίδια χρήσης κτλ. (για συντομία «προσπέκτους»), πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα «προσπέκτους», πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.