ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
| 1 | Η τράπεζα να είναι αμεταχείριστη, σύγχρονης ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας, κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και όλων των άλλων ειδικοτήτων. Να διαθέτει ενσωματωμένο, ολοκληρωμένο, εφεδρικό σύστημα λειτουργίας, σε περίπτωση βλάβης. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. |
| 2 | Η τράπεζα να λειτουργεί με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος DC, η οποία να παρέχεται από ενσωματωμένες maintenance free επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το κύριο και το εφεδρικό σύστημα, να τροφοδοτείται από διαφορετικές μπαταρίες καθώς επίσης και από ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC/DC συνδεόμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των μπαταριών. |
| 3 | Οι κινήσεις της τράπεζας να εκτελούνται ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά και να ενεργοποιούνται από: - Ενσύρματο χειριστήριο - Εφεδρικό χειριστήριο ενσωματωμένο στην κολώνα ή βάση της τράπεζας Η τράπεζα να συνοδεύεται, εκτός από το ενσωματωμένο, και από ενσύρματο χειριστήριο. Επιπλέον τρόποι χειρισμού να προσφέρονται προς επιλογή. Στα χειριστήρια της τράπεζας του κυρίως και εφεδρικού συστήματος να υπάρχουν ενδείξεις: Α. Λειτουργίας κινήσεων και κατάστασης συσσωρευτών Β. Ενδείξεις δυσλειτουργίας. |
| 4 | Η βάση να φέρει 4 διπλούς τροχούς. Να διαθέτει ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτροϋδραυλικό κεντρικό σύστημα πέδησης που να εδράζει στο δάπεδο της χειρουργικής αίθουσας ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης σταθεροποίηση και να ενεργοποιείται απαραίτητα μέσω του χειροπληκτρολογίου. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τρόπου κίνησής της (ευθεία κίνηση ή ελεύθερη προς όλες τις κατευθύνσεις) μέσω ενσωματωμένου 5ου τροχού. |
| 5 | Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή και να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) χωριστά τμήματα: Α. τμήμα λεκάνης Β. τμήμα πλάτης Γ. τμήμα κεφαλής Δ. δύο τμήματα ποδιών με δυνατότητα πλάγιας απαγωγής. Τα ανωτέρω τμήματα να φέρουν τα αντίστοιχα προσθαφαιρούμενα στρώματα χωρίς την χρήση Velcro ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση τους. |
| 6 | Να εκτελεί ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά τις παρακάτω κινήσεις : - Ρύθμιση ύψους από 60 cm έως 110cm τουλάχιστον χωρίς τα μαξιλάρια - Ρύθμιση Trendelenburg / Anti-Trendelenburg +30° /- 30° τουλάχιστον - Ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά + /- 20° τουλάχιστον - Ρύθμιση τμήματος πλάτης / λεκάνης πάνω και κάτω +60°/-40° τουλάχιστον - Θέσεις flex / reflex. - Θέση (0) για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση. - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κεντρικού συστήματος πέδησης. |
| 7 | Να εκτελεί χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις: - Κίνηση του τμήματος κεφαλής πάνω 40°, κάτω 40° τουλάχιστον - Διάταση των ποδιών κατά 90° τουλάχιστον έκαστο. - Κλίση τμήματος ποδιών πάνω +5ο και κάτω -90ο τουλάχιστον |
| 8 | Η τράπεζα να εκτελεί όλες τις κινήσεις με ασθενή 260 κιλών και να δέχεται ασθενείς μεγαλύτερου βάρους σε στατική θέση, ώστε να αποδεικνύεται η στιβαρότητα και η σταθερότητα της. Να αποδεικνύεται με βεβαίωση από το εργοστάσιο κατασκευής. |
| 9 | Να διαθέτει πλήκτρο εκτέλεσης των κινήσεων της τράπεζας με μικρότερη ταχύτητα απαραίτητα, για δύσκολες επεμβάσεις όπου απαιτείται. |
| 10 | Η χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να συνεργάζεται με C-Arm, είτε με ολίσθηση κατά τον οριζόντιο άξονα είτε με έκκεντρα τοποθετημένη κολώνα, ώστε το παράθυρο ακτινοσκόπησης να είναι τουλάχιστον 1.200 mm και να διαθέτει tunnel για ακτινολογική κασέτα. |
| 11 | Όλη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μέταλλα, χωρίς πλαστικά μέρη. |
| 12 | Να συνοδεύεται από τα κάτωθι: - 2 βραχίονες αναισθησιολογικής χρήσης - 1 αναισθησιολογικό τόξο - 1 ιμάντα πρόσδεσης |
| 13 | Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης τεχνικών. |
| 14 | Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485. |
| 15 | Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. |
| 16 | Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα τα ανωτέρω και να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε µιάς προδιαγραφής. |