8.     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρήση

- Διαδερμική βιοψία αλλοιώσεων μαστού είτε στο ιατρείο είτε στον χώρο του χειρουργείου (US guided core biopsy)

- Τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού προεγχειρητικά για εξαίρεση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων ( wire guided excision biopsy)

- Έλεγχος συλλογών και παρακέντηση τους μετά από επεμβάσεις σε μαστό

- Διεγχειρητική κατευθυνόμενη εξαίρεση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων (Sguided excision biopsy)

- FNA από ύποπτους λεμφαδένες μασχάλης

- Τοποθέτηση γραμμών για λήψη χημειοθεραπείας (Port-a-cath, Higgmanline)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φορητότητα ,

- Μικρό βάρος (της τάξεως των 6Kg),

- Επαναφορτιζόμενη μπαταριά Li και δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς παροχή ρεύματος

- Μικρών διαστάσεων (να αναφερθεί προς αξιολόγηση η μέγιστη διάσταση),

- Ενσωματωμένα ηχεία

- Εύχρηστο στεγανό πληκτρολόγιο QWERTY για προστασία από υγρά και επιφάνεια αφής (touchpad ) εφ΄όσον διατίθεται

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας μεγαλύτερη από 12΄΄

- Ικανότητα βελτιστοποίησης εικόνας και λογισμικό για βελτίωση χρώματος και εικόνας , ικανότητα autogain

- Υψηλή αντοχή τόσο της συσκευής όσο και των καλωδίων και των κεφαλών τους

- Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 8GB,ικανότητα αποθήκευσης εικόνων

- Δυνατότητα CineReviewπάνω από 200 εικόνες

- Να διαθέτει: 2D, Tissue harmonic imaging, Doppler, M-Mode , biopsy guidelines,

- Συνδεσιμότητα : USB θύρα,S video, Ethernet, wireless image/data transfer, DICOM  image management

- Κεφαλή Α (βασική) :Linear6-15 ΜΗzπου καλύπτει μέχρι 6 εκ βάθος, για μαστό , αγγεία και small parts

- Κεφαλή Β ( Προς επιλογή):Curved 2-5 MHz που καλύπτει μέχρι 30 εκ βάθος, για έλεγχο βαθύτερων ιστών , ηπατικών εστιών και λεμφαδένων

- Να διαθέτει προς επιλογή κεφαλές: phased array, microconvex . Να αναφερθούν όλοι οι τύπου ηχοβόλων κεφαλών που δέχεται το σύστημα

- Μέγιστο βάθος σάρωσης έως 33εκ με την ανάλογη κεφαλή.