7.     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλήρους συντήρησης, με κάλυψη ανταλλακτικών, του αγγειογραφικού συγκροτήματος SIEMENS- COROSKOP TOPσύμφωνα με τα παρακάτω

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το αγγειογραφικό συγκρότημα SIEMENS τύπου COROSKOP Τ.Ο.Ρ. αποτελείται από:

- Τόξο ( C-ARM) τύπου COROSKOPHi-P

- Ενισχυτή εικόνας SIRECΟN23-3 HDR

- Διάφραγμα περιορισμού δέσμης ακτινών X

- Υδρόψυκτη ακτινολογική λυχνία τύπου MEGALIX  125/30/80CM-121GW

- Εξεταστική τράπεζα τύπου KOORDINATΜ

- Υψίσυχνη ακτινολογική λυχνία τύπου POLYDOROS ΙS-CF

- Ακτινοσκοπική τηλεόραση (TV-chain) τύπου VIDEOMEDS

- Σύστημα ανάρτησης οθονών από την οροφή (MTS) και πίνακα ενδείξεων παραμέτρων τόξου/εξεταστικής τράπεζας καθώς και της δόσης ασθενούς.

- Δύο οθόνες υψηλής ανάλυσης CRT τύπου SIMOMEDΗΜ

- Υπολογιστή επεξεργασίας εικόνας HICORΤ.Ο.Ρ.

- Σταθμό αναπαραγωγής και εγγραφής σε CDτύπου ACΟM-M

- Εγχυτή MEDRAD

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση για την τήρηση των οδηγιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, τουλάχιστον δυο (2) ετησίως, κατά την διάρκεια έκαστου συμβατικού έτους.

Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της αναδόχου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων.

- Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

- Έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών κλπ

- Έλεγχο ικανότητας και καλής απόδοσης

- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κλπ και

- Τη συμπλήρωση η ενδεχομένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίμων υλικών, όπως έλαιο λίπανσης .

- Την αποκατάσταση συνηθών βλαβών και ζημιών οφειλόμενων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση

- Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE, εξαιρουμένων των αναλωσίμων υλικών (κασέτες φιλμ, σύριγγες κλπ) που η προμήθεια τους βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Την λήψη κάθε προληπτικού μέσου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

- Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware, κτλ)

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί πλήρη συντήρηση με παροχή εργατικών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων ή υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου εξαιρουμένων της ακτινολογικής λυχνίας, της λυχνίας ενισχυτή εικόνας και των καθοδικών σωλήνων οθονών.

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών (επανορθωτικών συντηρήσεων) μετά από γραπτή η απλά τηλεφωνική κλήση από αρμοδίους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την τηλεφωνική ή γραπτή κλήση κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Η επανορθωτική συντήρηση είναι το σύνολο των ενεργειών για την αποκατάσταση βλάβης στα μηχ/τα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται ενδιάμεσα στα διαστήματα των προγραμματισμένων προληπτικών συντηρήσεων αλλά και κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οπότε η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει αυτοδίκαια να αποκαθιστά, στα πλαίσια της σύμβασης αυτής.

- Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφα Δελτίων Εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως καθώς και όλοι οι διενεργηθέντες έλεγχοι και οι μετρήσεις.

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.

- Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

- Στο τέλος κάθε συμβατικού έτους του συμβολαίου συντήρησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος

Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) μέρες ετησίως. Χρόνος ακινητοποίησης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο στο μηχάνημα δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις.

Ο χρόνος ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνει:

- το χρόνο προληπτικής συντήρησης

- Τις ημέρες αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας

- τις ημέρες εγκατάστασης των εργοστασιακών μετατροπών   ασφαλείας.