ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Κωδικός Αριθμός είδους CPV | Περιγραφή Είδους | Προϋπολογισμός |
| --- | --- | --- |
| 33141620-2 << Ιατρικοί εξοπλισμοί >> | 1) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ (1 ΤΕΜ.) | 18.000,00 € +ΦΠΑ |
|  | 2) ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ (1 ΤΕΜ.) | 4.500,00 € +ΦΠΑ |
|  | 3) ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΡΥΓΓΑ (1 ΤΕΜ.) | 1.900,00 € +ΦΠΑ |
|  | 4) ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΡΙΝΟΣ (1 ΤΕΜ.) | 1.430,00 € +ΦΠΑ |
|  | 5) ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ (2 ΤΕΜ.) | 1.200,00 € +ΦΠΑ |
|  | 6) ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ(2 ΤΕΜ.) | 2.200,00 € +ΦΠΑ |
|  | 7) ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ –ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ( 1 ΤΕΜ.) | 7.000,00 € +ΦΠΑ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  | 36.230,00 € +ΦΠΑ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ (1ΤΕΜ.)

Η μονάδα να είναι μεταλλική (γαλβανισμένος χάλυβας) με ηλεκτροστατική βαφή, εργονομικά σχεδιασμένη, τροχήλατη και να περιλαμβάνει ότι απαιτείται για την διενέργεια πλήρους εξέτασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη (0-0,8bar)συσκευή αναρρόφησης 70lit/min  με αυτόματη ενεργοποίηση κατά την ανάληψη του ρύγχους.

- Να συνοδεύεται από φιάλη 1 λίτρο με ασφάλεια κατά της υπερχείλισης και αντιβακτηριακό φίλτρο.

- Να συνοδεύεται από σειρά ρυγχών και φιαλιδίων , (cannula, politzer ear tips) και συνδετικά για σωληνίσκους πλύσης.

- Να διαθέτει δύο  (2) πηγές φωτισμού LED.

- Να διαθέτει θερμαινόμενη υποδοχή συγκράτησης λαρυγγοσκοπίου, με αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού κατά την ανάληψη του λαρυγγοσκοπίου. Η θερμοκρασία της υποδοχής είναι ελεγχόμενη.

- Να διαθέτει θερμαινόμενη υποδοχή συγκράτησης ενδοσκοπίου. Η θερμοκρασία της υποδοχής είναι ελεγχόμενη.

- Να διαθέτει δύο (2) θέσεις  για απολυμαντικό διάλυμα, καθώς και μια θέση για ουδέτερο διάλυμα.

- Να διαθέτει θέση συγκράτησης μετωπιαίου κατόπτρου ψυχρού φωτισμού.

- Να διαθέτει επίπεδο εργαλείων, με ανοξείδωτα δισκάρια και κάλυμμα από Plexiglas στο επάνω μέρος της μονάδας.

- Να διαθέτει ένα ενσωματωμένο συρταρωτό ντουλάπι χρησιμοποιημένων εργαλείων με θυριδωτό άνοιγμα και αποσπώμενο δισκάριο και ένα ενσωματωμένο συρταρωτό ντουλάπι για ακάθαρτα.

- Να διαθέτει λαρυγγοσκόπιο οράσεως 70ο προς τα κάτω με οπτικό τόξο 45ο, διαμέτρου 4mm και μήκους εργασίας 185mm και συνολικού μήκους 225mm.

- Να διαθέτει άκαμπτο ενδοσκόπιο ρινός υψηλής ευκρίνειας (HD) διαμέτρου 4 mm με γωνία όρασης 0ο  μοιρών και μήκους 185 mm.

- Να διαθέτει θήκη για εύκαμπτο ενδοσκόπιο

2) ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ (1ΤΕΜ.)

Διαμέτρου 3,4 mm με γωνία όρασης 0ο  και μήκους 300 mm

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα.

- Να έχει μικρό βάρος και εργονομική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση.

- Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.

- Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.

- Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες με συνέπεια την άριστη αγωγιμότητα του φωτισμού στο πεδίο.

- Η εξωτερική του  διάμετρος να είναι  3,4mm περίπου.

- Να έχει διαθέσιμο μήκος εργασίας 300mm περίπου.

- Να έχει οπτική γωνία 0 ο μοιρών.

- Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 85ο περίπου.

- Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130ο προς τα άνω και 130ο προς τα κάτω περίπου.

- Να συνοδεύεται από  σύστημα ελέγχου διαρροής, βαλβίδα εξίσωσης πίεσης καθώς και από θήκη φύλαξης και μεταφοράς καθώς και αντάπτορες για πηγές άλλων εταιρειών .

- Να έχει δυνατότητα εμβάπτισης σε υγρά μέσα απολύμανσης και να είναι συμβατό με τις μεθόδους STERIS και ETO.

3) ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΡΥΓΓΑ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (1ΤΕΜ.)

Διαμέτρου 6  mm με γωνία όρασης 70ο  μοιρών και μήκους 160 mm

- Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας.

- Να είναι μικρού βάρους.

- Να διαθέτει ειδική λαβή , εργονομικά σχεδιασμένη.

- Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο.

- Να συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων.

- Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.

- Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.

- Να διαθέτει εξαιρετική στεγανότητα.

- Να είναι οράσεως 70 μοιρών ευρυγώνιο, διαμέτρου 6 mm και μήκους 160 mm περίπου.

- Η στεγανοποίηση του ενδοσκοπίου κατά την κατασκευή του να μην γίνεται με την χρήση κόλλας ή κάποιου άλλου ελαστομερούς, αλλά με την χρήση laser και ειδικής τεχνολογίας στεγανοποίησης HSW.

- Να είναι κλιβανιζόμενο.

- Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE.

4) ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΡΙΝΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD (1ΤΕΜ.)

Διαμέτρου 2.7mm με γωνία όρασης 0ο  και μήκους 140mm

- Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας.

- Να διαθέτει μικρό βάρος.

- Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο.

- Να συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων.

- Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.

- Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.

- Να διαθέτει εξαιρετική στεγανότητα.

- Να είναι υπερευρυγώνιο πρόσθιας οράσεως 0 μοιρών με οπτικό τόξο 80ο, διαμέτρου 2.7mm και μήκους εργασίας 140mm.

- Να είναι κλιβανιζόμενο.

- Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE.

5) ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

- Να είναι φορητό με λυχνία LED 5W.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- Να διαθέτει δεύτερη μπαταρία και φορτιστή.

- Να είναι εύκολο στην χρήση και στην προσαρμογή.

- Να διαθέτει φακό προσαρμοζόμενης εστίας και κατεύθυνσης.

- Να διαθέτει υψηλή ένταση φωτός LED 55.000LUX (6,000 Kelvin) περίπου.

- Να διαθέτει αυτονομία 3 ώρες συνεχούς χρήσης περίπου.

- Να είναι εύκολο στην επαναφόρτιση.

- Να είναι ελαφρύ όχι άνω των  290gr   κατάλληλο για εξετάσεις ή επεμβάσεις.

- Να προσαρμόζεται στο κεφάλι του χρήστη μέσω δύο δακτυλίων ρύθμισης.

- Να διαθέτει δερμάτινη επένδυση για καλύτερη επαφή στο μέτωπο του χρήστη.

6) ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

- Να φέρει καλώδιο φωτισμού μήκους 2300 mm και διαμέτρου 3.5mm.

- Να διαθέτει φακό προσαρμοζόμενης εστίας και κατεύθυνσης.

- Να διαθέτει εύρος διαμέτρου δέσμης φωτός (spot) 7cm-35cm.

- Να φέρει πέρα από την περιμετρική στεφάνη , η οποία να έχει δυνατότητα  αυξομείωσης,  και στεφάνη στήριξης στο επάνω μέρος της κεφαλής με

- δυνατότητα αυξομείωσης της διαμέτρου και στήριξης του καλωδίου.

- Να έχει μικρό βάρος.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (1ΤΕΜ.)

- Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοπολική αλλά και ως διπολική διαθερμία λειτουργώντας στην περιοχή των ραδιοκυμάτων με μέγιστη συχνότητα λειτουργίας 1,2 ΜΗz περίπου.

- Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων να είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση υπερτροφίας ρινικών κογχών, για τη συρρίκνωση της μαλθακής υπερώας, σταφυλής αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας, βάσης γλώσσας κ.λ.π. όπως επίσης και για δερματολογικές παθήσεις.

- Να διαθέτει κατάλληλα διπολικά probes – ηλεκτρόδια για υποβλενογόνια τοποθέτηση και μεγάλη ποικιλία μονοπολικών ηλεκτροδίων (βρόγχους, ακίδες, μπίλιες κλπ).

- Να μπορεί με κατάλληλο επιλογέα να χρησιμοποιηθεί ως διπολική αλλά και ως μονοπολική διαθερμία με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 220-240V    -     50/60Hz

# ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

CUT 1 (Pure) 	 80W 	250Ω 	0,92 MHz

CUT 2 (Blend) 	 70W 	250Ω 	0,92 MHz

CONTACT COAGULATION  70W 	200Ω 	1,23 MHz

SPRAY COAGULATION 	 60W 	400Ω 	0,46 MHz

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

BIPOLAR COAGULATION 	 70W 	50Ω 	0,46 MHz

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 	295x136x280mm W x H x D

BAΡΟΣ: 	5,2Κg περίπου

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 	1

STANDARD: 	IEC 601-1,IEC601-2-2

MDD CLASSIFICATION: 	CLASS IIB

- Να διαθέτει δυο επιλογές για το κόψιμο (CUT1, CUT 2) και δυο επιλογές για την αιμόσταση (Contact , Spray) στην μονοπολική λειτουργία και μια επιλογή (Precise) στην διπολική λειτουργία.

- Να διαθέτει ρεοστάτη – επιλογέα της έντασης της διοχετευόμενης ενέργειας.

- Να διαθέτει το χαρακτηριστικό ” Auto RF “ το οποίο , κατά την χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο πεδίο, επεμβαίνει αυτόματα και ρυθμίζει την ένταση της διοχετευόμενης ενέργειας υπολογίζοντας την δομή και την κατάσταση του ιστού, μέσω της αντίστασης αυτού.

- Να διαθέτει ένδειξη για την σύνδεση της πλάκας γείωσης.

ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (RF GENERATOR).

- ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.

- ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ.

- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

- ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.

- ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΒΑΥΟΝΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.