8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FULL HD ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,  ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ:

Α.ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HD, 1080 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1920x1080

Τεχνικές προδιαγραφές

- Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video, οε συνεργασία με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας τεχνολογίας CCD (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας μεγάλο μέγεθος και υψηλής ποιότητας εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόνας.

- Να είναι υψηλής ανάλυσης Full HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυσης 1920x1080, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας στα ενδοσκοπικά συστήματα. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία.

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα υπάρχοντα βίντεο γαστροσκόπια και βίντεο κολονοσκόπια του οίκου Olympus, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

- Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον πέντε ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο.

- Να έχει δυνατότητα μνήμης και ρύθμισης των παραμέτρων όπως κατ' ελάχιστον, ισορροπίας λευκού χρώματος (White balance), τρόπου φωτομέτρησης (Iris mode), καθώς και της ρύθμισης της βελτίωσης της εικόνας (Image Enhancement), ακόμα και όταν η συσκευή παραμείνει κλειστή. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.

- Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων: RGB, Y/C, BNC, καθώς και ψηφιακές εξόδους DVI (1080) και HD/SD-SDI.

- Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark).

Β. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικές προδιαγραφές

- Η προσφερόμενη πηγή φωτισμού να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή από τον video επεξεργαστή, και να παρέχει ισχυρό φωτισμό

- Η προσφερόμενη πηγή φωτισμού να διαθέτει λυχνία φωτισμού νέας τεχνολογίας LED ή εναλλακτικά λυχνία φωτισμού τεχνολογίας Xenon τουλάχιστον 300 W για την μέγιστη δυνατή ποιότητα και απόδοση φωτισμού.

- Η πηγή φωτισμού θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπηοης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον πέντε ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο.

- Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark).

Γ. ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Full HD (Full High Definition)

1080 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920x1080

Τεχνικές προδιαγραφές

- Να διαθέτει υψηλή ανάλυση Full HD 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης (με ανάλυση 1920χ 1080) με ψηφιακό αισθητήριο εικόνας τεχνολογίας CCD (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά και να αποδεικνύεται.

- Να είναι συμβατό και συνεργάζεται με ειδικό οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής και να κατατεθούν απαραίτητα δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες και άρθρα τουλάχιστον πέντε ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο.

- Να καλύπτει εύρος πρόσθιας οράσεως τουλάχιστον 140° για καλύτερη και ακριβέστερη διάγνωση αυξάνοντας έτσι την προς εξέταση περιοχή.

- Να διαθέτει ευρύ βάθος πεδίου 2-100mm ή καλύτερο για κοντινή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου.

- Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου έως 9,2 mm ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς.

- Να διαθέτει κανάλι για βιοψία τουλάχιστον 2,8 mm.

- Να εκτελεί γωνιώσεις κατ' ελάχιστον: προς τα άνω 210°, προς τα κάτω 90°, προς τα δεξιά 100°, προς τα αριστερά 100°

- Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή διαφόρων παραμέτρων μέσω τουλάχιστον τεσσάρων (4) κομβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν οι ρυθμίσεις αναλυτικά προς αξιολόγηση.

- Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark).

- Να είναι πλήρως συμβατό με την υπάρχουσα δομή πλυντηρίων-απολυμαντών ευκάμπτων ενδοσκοπίων του Γαστρεντερολογικού τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τυχόν κόστη συνδετικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την δυνατότητα απολύμανσης του.

Δ. ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ Full HDTV (Full High Definition Television)

1080 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920x1080

Τεχνικές προδιαγραφές

- Να διαθέτει υψηλή ανάλυση Full HD 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης (με ανάλυση 1920χ 1080) με ψηφιακό αισθητήριο εικόνας τεχνολογίας CCD (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά και να αποδεικνύεται.

- Να είναι συμβατό και συνεργάζεται με ειδικό οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής και να κατατεθούν απαραίτητα δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες και άρθρα τουλάχιστον πέντε ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο.

- Να διαθέτει εύρος πρόσθιας οράσεως τουλάχιστον 140° για καλύτερη και ακριβέστερη διάγνωση αυξάνοντας έτσι την προς εξέταση περιοχή.

- Να διαθέτει ευρύ βάθος πεδίου 2-100mm ή καλύτερο για κοντινή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου.

- Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου έως 12,8 mm ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή καταπόνηση τού ασθενούς.

- Να διαθέτει κανάλι για βιοψία τουλάχιστον 3,7 mm.

- Να εκτελεί γωνιώσεις κατ' ελάχιστον: προς τα άνω 180°, προς τα κάτω 180°, προς τα δεξιά 160°, προς τα αριστερά 160°.

- Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα περίπου 1.650 mm.

- Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή διαφόρων παραμέτρων μέσω τουλάχιστον τεσσάρων (4) κομβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν οι ρυθμίσεις αναλυτικά προς αξιολόγηση.

- Να διαθέτει σύστημα water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου.

- Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark).

- Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής του συντελεστή σκληρότητας του εύκαμπτου σωλήνα, κατά την επιθυμία του ενδοσκόπου, οε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με την ανατομική δυσκολία του εντέρου, για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος επίτευξης προς αξιολόγηση.

- Να είναι πλήρως συμβατό με την υπάρχουσα δομή πλυντηρίων-απολυμαντών ευκάμπτων ενδοσκοπίων του Γαστρεντερολογικού τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τυχόν κόστη συνδετικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται. για την δυνατότητα απολύμανσης του.

Ε. ΜΟΝΙΤΟΡ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920Χ1080

Τεχνικές Προδιαγραφές

1 Να είναι έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης TFT/LED διαστάσεων τουλάχιστον 24 ιντσών

- Να διαθέτει υψηλή ανάλυση FULL HIGH DEFINITION τουλάχιστον 1920 χ 1080 pixels.

- Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα. αντίθεση και ταχύτητα απόκρισης. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση.

- Να διαθέτει πεδίο οράσεως τουλάχιστον 170ο

- Να φέρει κατάλληλες αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και εξόδους για δυνατότητα σύνδεσης με περιφερειακό εξοπλισμό Να αναφερθούν αναλυτικά.

- Να έχει δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου των παραμέτρων μέσω πιβπυ της οθόνης

- Όλα τα ανωτέρω να αναφέρονται στα επίσημα εργοστασιακά έγγραφα του εργοστασίου κατασκευής (prospectus)

- Να πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE-Mark).

ΣΤ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 τροχούς, με σύστημα πέδησης στους 2 από αυτούς για μεγαλύτερη σταθερότητα

- Να διαθέτει ειδική βάση για ασφαλή τοποθέτηση ενδοσκοπίων για αποφυγή θραύσεως και καταπόνηση των ενδοσκοπίων (κρεμάστρα ενδοσκοπίων), ρυθμιζόμενη καθ' ύψος

3  Να διαθέτει βάση στήριξης για επίπεδη οθόνη

- Να διαθέτει ράφι συρόμενο για την τοποθέτησης του πληκτρολογίου

- Να πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE-Mark)