8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

•	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλες για χρήση σε θαλάμους

νοσηλείας αλλά και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής εύκολα μετακινούμενη και με δυνατότητα καθημερινής πλύσης χωρίς συνέπειες ( οξείδωση κλπ. ). Να αναφέρεται το πρώτο έτος κατασκευής.

•	Διαστάσεις κλίνης :Εξωτερικές περίπου : 220cm μήκος και  95cm πλάτος.

•	να επιδέχεται βάρος 180 κιλών  τουλάχιστον.

•	Ύψος κλίνης η αυξομείωση να ρυθμίζεται ηλεκτρικά μέσω τηλεχειριστηρίου μεταξύ 450mm - 850mm περίπου.

•	Το χειριστήριο να είναι εύχρηστο για τον ασθενή και το νοσηλευτικό

προσωπικό και να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των λειτουργιών του.

Να δύναται να συνοδεύεται και με επιπρόσθετο χειριστήριο το οποίο να τοποθετείται στο κάτω μέρος της κλίνης ώστε να δίνει πρόσβαση αποκλειστικά στο προσωπικό.( προαιρετικά ).

•	Η κλίνη να έχει τη δυνατότητα οπωσδήποτε να λαμβάνει τις θεραπευτικές θέσεις Cardiac, Fowler, Vascular, Orthopedic, Trendelenburg και Reverse Trendelenburg.

•	Να φέρει υποδοχείς για τοποθέτηση αναρτήρα έλξης ρυθμιζόμενου ύψους και δυνατότητα προσαρμογής του σε δύο επιθυμητές θέσεις, στο κέντρο και στο πλάι της κλίνης για υποβοήθηση του ασθενή όταν ανεβαίνει και κατεβαίνει από το κρεβάτι.

•	Ο εξωτερικός σκελετός της κλίνης να είναι ενιαίος και ο εσωτερικός

πολύσπαστος.

•	Τροχοί Φ150mm βαρέως τύπου, αντιστατικοί, με κεντρικό σύστημα πέδησης και φρένου. Επίσης για την επίτευξη ευθείας κίνησης ο ένας τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επιλέγεται ως κατευθυντήριος.

•	Mετώπες κεφαλής και ποδιών .Να είναι ενιαίες και να προσδίδουν στην

κλίνη στοιχεία ξενοδοχειακού τύπου, προσθαφαιρούμενες με μία κίνηση, εξολοκλήρου κατασκευασμένες από συμπαγές, άθραυστο πολυμερές υλικό, απαραμόρφωτο, χωρίς πόρους ανθεκτικό σε χάραξη και στα συνήθη απολυμαντικά υγρά του Νοσοκομείου. ( Να κατατεθούν οπωσδήποτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.)

•	Να προσφερθούν προς επιλογή πλαϊνά πτυσσόμενα κιγκλιδώματα δύο

τμημάτων ανά πλευρά από το ίδιο υλικό όπως και οι μετώπες. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό ελεγχόμενης κίνησής τους, χωρίς την δυνατότητα ελεύθερης πτώσης ή μετακίνησής τους, όταν απασφαλιστούν προκειμένου να συμπτυχθούν. Για την ασφάλεια των ασθενών να ακολουθούν τις κινήσεις των τμημάτων καθώς επίσης σε οριζόντια θέση η απόσταση των δύο τμημάτων να μην είναι πολύ μεγάλη (όχι μεγαλύτερη από 250 εκ.) Επίσης για λόγους ασφαλείας , η κατασκευή να είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπει την σύμπτυξη των κιγκλιδωμάτων εάν σε αυτά ασκηθεί πίεση από την πλευρά του ασθενούς, ο οποίος νοσηλεύεται στο εν λόγω κρεβάτι.

•	Επιφάνεια κατάκλισης . Να διαιρείται σε έως 4  προσθαφαιρούμενα

τμήματα για τον εύκολο καθαρισμό της. Να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό και διάτρητη για τον καλό εξαερισμό του στρώματος.

•	Να διαθέτει 4 προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.

•	Να φέρει θέσεις για τη στήριξη διαφόρων εξαρτημάτων ( στατώ ορών,

βραχίονες έλξης, κλπ.)

•	Να διαθέτει περιορισμούς (προστατευτικά κάγκελα)

•	Το ερεισίνωτο της πλάτης να ρυθμίζεται ηλεκτρικά μέχρι 70ο τουλάχιστον, το τμήμα των μηρών μέχρι 30ο   τουλάχιστον, επίσης ηλεκτρικά ενώ η κίνηση των κάτω άκρων να επιτυγχάνεται μηχανικά ή ηλεκτροκίνητα με σύστημα αερίων  ( gas- spring ) και όχι με σκαλιέρα, για μεγαλύτερη εργονομία για το Νοσηλευτικό προσωπικό και ασφάλεια του ασθενή. Κλίση τμήματος ποδιών από 0ο  έως 15ο  περίπου. Το τμήμα της λεκάνης να είναι σταθερό. Να παρέχεται η δυνατότητα της αυτόματης μετακίνησης του τμήματος της πλάτης προς τα πίσω όταν αυτό ανεβαίνει ώστε να μην γλιστρήσει ο ασθενής από το ερεισίνωτο, να αποφεύγονται πιέσεις των εσωτερικών οργάνων της κοιλιακής χώρας του ασθενούς και να μην δημιουργούνται πιέσεις για την αποφυγή των κατακλίσεων.

Να διαθέτει αμφίπλευρα μοχλούς ή μηχανισμό τέτοιο ώστε να επιτρέπει στο ερεισίνωτο να κατεβαίνει γρήγορα σε οριζόντια θέση σε επείγουσα περίπτωση ή για την διενέργεια CPR .

•	Στατό ορών. Να διαθέτει ανάλογα έως τέσσερεις υποδοχές .

•	Να διαθέτει αν είναι δυνατό υποδοχές για ουροσυλλέκτες αμφίπλευρα.

•	Να παρέχει δυνατότητα εύκολης χρήσης ως προς την λειτουργία του και τις κινήσεις του, το καθάρισμα και την απολύμανση με εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό σε όλες τις επιφάνειες ( Να κατατεθεί πρωτόκολλο απολύμανσης).

•	Να υπάρχει εναρμονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: IEC EN 60601-1-2 και ENI EC 60601-2-38, και να διαθέτει τις απαραίτητες ετικέτες ασφάλειας (προειδοποίησης και προσοχής)  προσωπικού και ασθενών (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

•	Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9001 και 13485 και να

συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ/8δ/ΙΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04). Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE.

( Κατάθεση απαραίτητων πιστοποιητικών ).

•	Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δυο (2) έτη.

•	Να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

•	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) σύμφωνα με το Ν. 2939/ 2001 και το Π.Δ. 117/2004.

•	Να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και από οδηγίες χρήσης και συντήρησης .

•	Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα έως τεσσάρων τμημάτων, κατασκευασμένο από βραδύκαυστο υλικό υψηλής πυκνότητας στα σημεία τριβής( π.χ κόκκυγα και  φτέρνας ) και πάχος 12cm περίπου. Το στρώμα να φέρει κάλυμμα βραδύκαυστο, αδιάβροχο, ανθεκτικό στα διάφορα υγρά καθαρισμού και απολύμανσης, με φερμουάρ περιφερειακά για εύκολη αφαίρεση και καθαρισμό.

•	ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.