ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜONITOR

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστο, κατάλληλο για χρήση στο χειρουργείο και για παρακολούθηση ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών. Nα προσφερθεί εφοδιασμένο με έκδοση εξειδικευμένου λογισμικού για τη χρήση σε χειρουργείο, ώστε να παρέχει επαυξημένη ευελιξία παραμετροποίησης και απόδοση της ροής εργασίας διεγχειρητικά.

- Να διαθέτει έγχρωμη LCD οθόνη, μεγέθους τουλάχιστον 15΄΄, λειτουργίας αφής, με ταυτόχρονη απεικόνιση έως και δώδεκα (12) κυματομορφών τουλάχιστον.

- Να διαθέτει σύστημα παθητικής ψύξης (χωρίς χρήση ανεμιστήρα fanless) για αθόρυβη λειτουργία και πιο υγιεινό περιβάλλον (αποφυγή συσσώρευσης σκόνης στο εσωτερικό του μόνιτορ).

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για λειτουργία μέσω δικτύου πόλεως. Να διαθέτει χειρολαβή και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών.

- Να είναι πλήρως βυσματούμενου τύπου (modular type), ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση της σύνθεσης ανάλογα με τις ανάγκες παρακολούθησης και η βέλτιστη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε περίπτωση βλάβης κάποιου ενισχυτή χωρίς να απαιτηθεί αποσυναρμολόγηση του μόνιτορ.

- Να διαθέτει ενισχυτές για την παρακολούθηση των παρακάτω παραμέτρων:

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)

β. Δύο αιματηρές πιέσεις (IBP).

γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP).

δ. Δύο θερμοκρασίες (Τ1, Τ2).

ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2).

στ. Ανάλυση αερίων (Ο2, Ν2Ο, CO2 και πτητικών αναισθητικών) και σπιρομετρίας.

- Να μπορεί μελλοντικά να παρακολουθήσει και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Γι’ αυτό το λόγο να δέχεται βυσματούμενους ενισχυτές μέτρησης: α). βάθους αναισθησίας, β). καρδιακής παροχής, γ). νευρομυικού αποκλεισμού, δ). επιπλέον αιματηρών πιέσεων και ε). μεικτού φλεβικού οξυγόνου (SvO2) ή  και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου (ScvO2). Η δυνατότητα μέτρησης και των δύο παραμέτρων (μεικτού φλεβικού οξυγόνου (ScvO2) θα αξιολογηθεί θετικά.

- Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και οξυγόνωσης καθώς και πρόγραμμα υπολογισμού δοσολογίας φαρμάκων.

- Να διαθέτει μνήμη (trends) 24 ωρών τουλάχιστον.

- Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (alarms) αναφορικά με την κατάσταση του ασθενούς και αυτόματη ρύθμιση άνω/κάτω ορίων συναγερμού (auto limits) με βάση την τρέχουσα τιμή φυσιολογικών παραμέτρων. Επιπροσθέτως να διαθέτει τεχνικούς συναγερμούς (alarms) που να αφορούν ηλεκτρική και μηχανική βλάβη, καθώς και βλάβη αισθητήρα ή εξαρτήματος.

- Να διαθέτει θύρες USB και θύρα Ethernet για σύνδεση με κεντρικό σταθμό.

- Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος, αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, τρεις περιχειρίδες διαφορετικών μεγεθών, αισθητήρα θερμοκρασίας και εν γένει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του, πλην λοιπών αναλωσίμων και ενδιάμεσων καλωδίων αιματηρής πίεσης.

Αναφορικά με τα ανωτέρω παρακολουθούμενα φαινόμενα, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναπνοή (Resp)

- Η λήψη του καρδιογραφήματος να πραγματοποιείται μέσω 5πολικού καλωδίου. Να δέχεται αναβάθμιση με προηγμένης τεχνολογίας σύγχρονο λογισμικό (να γίνει αναφορά), ώστε να είναι σε θέση να παρέχει πλήρες ΗΚΓράφημα (δώδεκα (12) απαγωγών) με εφαρμογή μόνον έξι (6) αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (paches) (με 6πολικό καλώδιο) και να μην απαιτείται η εφαρμογή δέκα (10) ηλεκτροδίων (δηλαδή 10πολικού καλωδίου).

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη.

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών (τουλάχιστον 20 αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής - Atrial Fibrillation) και ανάλυσης του διαστήματος ST.

- Να διαθέτει ανίχνευση ηλεκτρικής διακοπής ηλεκτροδίου. Ανεξαρτήτως του ηλεκτροδίου που θα διακοπεί, να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος, μέσω αυτόματης μεταπήδησης σε άλλη διαθέσιμη απαγωγή, με ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη για τη μεταπήδηση σε άλλη απαγωγή.

- Μέτρηση της αναπνευστικής συχνότητας μέσω του καλωδίου ΗΚΓραφήματος.

Αιματηρή πίεση (ΙΒΡ)

- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης.

- Να μετρά τη διακύμανση πίεσης παλμού (Pulse Pressure Variation), για την αντιμετώπιση της υπο-ογκαιμίας.

- Να έχει τη δυνατότητα της διενέργειας μετρήσεων με χρήση κένσορα και υπέρθεση κυματομορφών.

Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ)

- Η μέτρηση να γίνεται με την κλασική μέθοδο (με περιχειρίδα).

- Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

- Να μετρά τη συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση.

Θερμοκρασία (Τ)

- Να μετρά ταυτόχρονα τη θερμοκρασία σε δύο διαφορετικά σημεία του σώματος (Τ1, Τ2) και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας (ΔΤ).

- Να δέχεται αισθητήρες δέρματος και οισοφάγου/ορθού.

Παλμική οξυμετρία (SpO2)

- Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων.

- Να δίνει ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού (επί τοις %) και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη.

- Να παρέχει υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε συνθήκες πτωχής περιφερικής αιμάτωσης (low perfusion) και κίνησης ασθενούς (patient motion) βασιζόμενη σε ειδικό αλγόριθμο επεξεργασίας σήματος. Να αναφερθεί η ακρίβεια της μέτρησης στο εύρος 70-100% για τις ανωτέρω περιπτώσεις, με παραπομπές σε επίσημα  έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Ανάλυση αερίων και σπιρομετρία

- Να παρακολουθεί τις παρακάτω παραμέτρους:

α. συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου O2, Ν2Ο, CO2 και πτητικών αναισθητικών (με αυτόματη αναγνώριση πτητικού και ανίχνευση μίγματος πτητικών) και δείκτη απορρόφησης αναισθητικών αερίων (MAC) βάσει ηλικίας.

β. χορηγούμενους όγκους (MV, VT).

γ. εφαρμοζόμενη πίεση (airway pressure).

δ. κυματομορφές (πίεσης, ροής, CO2 σε σχέση με το χρόνο).

ε. κλειστούς βρόχους (πίεσης/όγκου, ροής/όγκου), ενδοτικότητα (compliance) και αντίσταση αεραγωγών (airway resistance).

- Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών, του Ν2Ο και του CO2 να πραγματοποιούνται με αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, του δε Ο2 μέσω παραμαγνητικού συστήματος για την αποφυγή χρήσης αναλωσίμου υλικού.

Γενικά

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του, να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

- Να κατατεθεί κατάλογος με τον τύπο του προσφερόμενου monitor, που έχει εγκατασταθεί σε χειρουργεία ελληνικών νοσοκομείων.

- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης σε κάθε μία προδιαγραφή.

- Χρόνος παράδοσης έως εξήντα (60) ημέρες.